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1 Настройка и калибровка


В этой главе Вы сможете познакомиться с настройкой и калибровкой весов. Есть два метода для входа в режим настройки: сервисный режим и режим мастера.
Режим мастера: нажмите кнопку [c] и включите весы, весы войдут в настройку, на дисплее появится символ [SETUP] [S 1] [no ]. Пользователь весов может сделать некоторые настройки, но не может войти в процесс калибровки. Глава 3.3 перечисляет доступные параметры в этом режиме.
Сервисный режим: отвинтите герметизирующий винт или вскройте печатную этикетку, и нажмите кнопку калибровки для перехода в сервисный режим, на дисплее появится символ [SETUP] [S 1] [no ]. В этом режиме можно установить все параметры и калибровать весы. Глава 3.3 перечисляет все параметры.
1.1 Функции кнопок в режиме настроек

После перехода в режим Настройки или Калибровки для работы в этих режимах доступны следующие кнопки:
КнопкаC 
 закончить настройку.
Кнопка > 0 <
вернуться назад к последнему шагу, вернуться назад к последней группе, во время работы в группе.
Кнопка > T < 
 переключаться среди параметров, и перехода вперед к следующей группе, во время работы в группе.
Кнопка  +]для принятия значения и перехода к следующему шагу.
1.1 
 Настройка и Калибровка
1.1.1 
 настройка
S1 
 Выбор страны
GE = общий экспорт (К версии с RS-232 , протоколы - те же самые, как в весах "mini-tiger"), 
Sri L = Шри Ланка (К версии с RS-232 , протоколы - те же самые, как в весах "mini-tiger"), 
E-Port = Россия (К версии с RS-232, с протоколом подготовленным для России)
S2 
 Фабричные настройки 
YES=выбор фабричных настроек (настройки по умолчанию) 
NO =отмена выбора фабричных настроек (настройки по умолчанию) 
S3 
 Автоматическая очистка цены за единицу товара и тары
                YES = автоматическая очистка цены за единицу товара и тары
NO = не автоматическая очистка цены за единицу товара и тары
S4 
 Округление цены Итого

 YES=округлять
       NO =не округлять
S5 
 Автоматический режим энергосбережения
       YES = Включить эту функцию 
        NO =Выключить эту функцию 
S6 
 Фильтр
0 =слабый 
1=средний 
2=сильный
S7 
 Количество поверочных делений
1=число поверочных делений 1/6000
0=число поверочных делений  1/3000
S8 
 Положение десятичной точки
0=без десятичного числа 
1=одна цифра после десятичного числа 
2=две цифры после десятичного числа
S9 
 Включение функции накопления суммарной стоимости покупки после того, как вес     возвращается к нолю

 YES = Включить функцию накопления суммарной стоимости покупки после того,     как вес возвращается к нолю

NO = Включить функцию накопления суммарной стоимости покупки, независимо от того, возвращается ли вес к нолю или нет

S10 
 Включение функции накопления суммарной стоимости покупки  

YES =Включить
NO = Выключить
S11 
 Включение ввода значения веса тары через номерные кнопки клавиатуры
NO = Выключить
S12 
 Расширить показания дисплея
YES =Включить
S13 Связь

	Когда S1 = E-port
	Когда S1 = GE или Sri L

	S13: Включение связи

          0 = выключена

1 = включена
	S13: тип выходного сигнала

0 = наружная команда “P”

1 = осуществление передачи посылки с данными  (выходного сигнала) при нажатии кнопки [+]. И выключение функции накопления суммарной стоимости покупки.

2 = осуществление передачи посылки с данными  (выходного сигнала), когда показания веса на дисплее весов становятся устойчивыми.

3 = осуществление передачи посылки с данными  (выходного сигнала) непрерывно

4 = наружная команда “W”

S14: содержание посылки с данными  (выходного сигнала) 

0 = передавать в виде посылки данных только вес продукции 

1 = передавать в виде посылки данных вес продукции и число штучных изделий или цену за единицу товара

2 = передавать в виде посылки данных вес продукции, цену за единицу товара и полную стоимость товара

S15: содержание, отображенное в окне цены за единицу товара

OFF = цена за единицу товара

ON = число штучных изделий. В этом случае торговая функция выключена. Цифры, отображающие число типовых штучных изделий не превышает 5 цифр (только для версии с дисплеем LED)

S16: формат Выходного сигнала

OFF = одно канальный выходной сигнал

ON = многоканальный выходной сигнал


Широтный коэффициент GEO
0~31
Выберите соответствующей Вашей местности широтный коэффициент (GEO)
CAL 
 Войти в калибровку


 YES = войти в калибровку 


 NO = не калибровать весы
END 
 Завершение настройки


 SAVE = сохранить все настройки


 ABORT = отменить все настройки
1.1.1 
 калибровка
Для входа в режим калибровки нажмите кнопку [+], когда на дисплее появится символ [SETUP] [CAL ] [YES]. Процедуры калибровки следующие:
	Шаг
	Показания дисплея и работа с кнопками
	Описание

	Шаг 1: Выбор НПВ 
	[CAL  ][S   1][3.000]
	Выберите доступный вариант значения НПВ путем нажатия кнопки [>T<]: 3.000; 6.000; 15.000, 30.000, 60.000 (только для фунтов)

	
	( (Нажмите кнопку [+])
	

	Шаг 2: Диапазон отслеживания ноля
	[CAL  ][S   2][------]
	Очистите платформу весов

	
	( (Нажмите кнопку [+])
	Обратный отсчет от 5 до 0, если весы в данный момент динамичны, то весы  начнут калибровку повторно.

	
	[CAL  ][S   2][5     ]
	

	Шаг 3: Capture Span
	[CAL  ][S   3][|-|-|-|-|-|-]
	Установите вес на платформу*

	
	( (Нажмите кнопку [+])
	

	
	[CAL  ][S   4][     0]
	Введите значение добавленного веса (например: 2kg)

	
	( (Нажмите кнопку [2])
	

	
	[CAL  ][S   4][     2]
	

	
	( (Нажмите кнопку [+])
	Обратный отсчет от 5 до 0, если весы в данный момент динамичны, то весы  начнут калибровку повторно.

	
	[CAL  ][S   4][5     ]
	

	Завершение
	[SETUP][End  ][SAVE ]
	Сохранить все настройки
СОХРАНИТЬ; ОТМЕНИТЬ


Вес должен быть больше половины НПВ, рекомендуется следующий вес:
	НПВ (кг)
	3
	6
	15
	30

	Стандартный вес (кг)
	2
	5
	10
	20


1.2 Настройка параметров 

	Шаг
	Описание
	Настройка по умолчанию
	Доступность в Мастер режиме 

	S1
	Выбор страны
	E-port
	GE or Sri L
	Нет

	S2
	Заводская настройка
	NO
	NO
	Нет

	S3
	Автоматическая очистка цены за единицу товара и тары
	NO
	NO
	Да

	S4
	Округление цены Итого
	NO
	NO
	Нет

	S5
	Автоматический режим энергосбережения
	NO
	NO
	Да

	S6
	Фильтр
	1
	1
	Да

	S7
	Количество поверочных делений
	0
	0
	Нет

	S8
	Положение десятичной точки
	2
	2
	Нет

	S9
	Включение функции накопления суммарной стоимости покупки после того, как вес     возвращается к нолю
	YES
	YES
	Нет

	S10
	Включение функции накопления суммарной стоимости покупки  
	YES
	YES
	Нет

	S11
	Включение ввода значения веса тары через номерные кнопки клавиатуры
	YES
	YES
	Нет

	S12
	Расширить показания дисплея
	NO
	NO
	Нет

	S13
	Связь
	Связь доступна (0)
	Тип выходного сигнала (0)
	Да

	S14
	Содержание посылки с данными  (выходного сигнала)
	Этих позиций нет
	2
	Да

	S15
	Содержание, отображенное в окне цены за единицу товара
	
	Выкл
	Да

	S16
	Формат Выходного сигнала
	
	Выкл
	Да

	GEO
	Значение широтного коэффициента (GEO)
	12
	12
	Нет

	CAL
	Калибровка
	NO
	NO
	Нет

	END
	СОХРАНИТЬ
	SAVE
	SAVE
	Да


2 Display and Keyboard

There are three display windows for weight, unit price and total price, 16-key membrane keyboard.


Cursor
	cursor
	detail

	>0<
	Light when weight is gross zero

	NET
	Light when tare existed

	
	Flash when battery is being charged
Light when power is AC or battery is fully charged
Off when battery is used

	
	Light when power is low

	ADD
	Light when there is accumulation in memory

	TOTAL
	Light in accumulation display mode


Key
	Key
	Name
	Function

	
[image: image1.wmf] 
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	Numeric keys
	Enter unit price

	
[image: image3.wmf]>0<


	Zero key
	Return the scale to gross zero if drifting occurs 

	
[image: image4.wmf]>T<


	Tare key
	Tare the container weight.

	[image: image5.wmf]C


	Clear key
	Clear the input via keyboard or accumulation
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	Accumulation Key*
	To add current total price into accumulation memory

	
	Enter key
	To enter data

	[image: image7.wmf] 
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	Change Key
	To calculate change

	[image: image8.wmf] 

X

 


	Multiply key
	To calculation total price of the non-weighing product


* Not permitted in some countries
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Переключение в калибровку





Max 15 kg Min 100 g e=5 g
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