Весы МТ 3-30 МДА (МГДА) -7
Настройки и калибровка.

Открыть весы, поставить перемычку (джампер) на 2 штырька ближе к краю платы ( дальше от ADJ ).
Включить весы, во время самотестирования весов, нажмите кнопку "ТАРА". Весы, после окончания самотестирования выйдут в меню настроек. Введите пароль – 0000, затем нажмите кнопку "ТАРА".

Весы входят в режим установок и калибровки. (Переход по функциям F0, F1… - кнопкой  "+", выход из калибровки- кнопкой" >0<").
cal F0  = Калибровка весов.
При отсутствии на платформе груза дождитесь загорания индикатора стабильности и нажмите кнопку "ТАРА". Используя цифровые кнопки введите желаемое значение веса (не менее 1/3 НПВ, оптимально – НПВ, но не более НПВ) и нажмите кнопку "ТАРА";

Установите вышеуказанный груз на весы, и, когда загорится индикатор стабильности нажмите кнопку "ТАРА", калибровка закончена, выход из калибровки, кнопкой >0<.

cal F1= Настройка количества поверочных делений.
Выберите одно из значений 1/3000, 1/6000, и двухдиапазонный (DUAL) режим (используются значения 1/3000, 1/6000, 1/7500).
cal F2= Настройка быстродействия  работы аналого- цифрового преобразователя (ADC)
Максимальное значение быстродействия – 1, минимальное значение – 5.

cal F3 = Настройка НПВ
Выбирается 3 кг, 6 кг, 15 кг, 30 кг.
cal F4 = Настройка автоматического отслеживания нуля
Выбор между 0.5d, 1d, 2d, 4d (d-дискрета весов).
cal F5 = Настройка положения десятичной точки между разрядами индикации
Выбор от 0 до 4. Обычно используется, как 2 (например: 2 десятичных знака 12.45)
cal F6 = Ручная настройка диапазона нуля 
Диапазон обнуления по кнопке >0<. Выбор 2 %, 4%, 10%, 20%, 50 %, 100 %.

cal F7 = Автоматическая настройка диапазона нуля 
Диапазон автоматического обнуления: 0 %, 5 %, 10 %, 20 %

cal F8 = Настройка режима тары

Режим1 – работа с тарокомпенсацией.
Режим 2 – работа без режима тарокомпенсации.

Выбор кнопкой "+".
cal F9= Показание  числа сигнала аналого-цифрового преобразователя 
cal F10 =Контроль напряжения аккумулятора
Два варианта 5В и 8В

Для того чтобы войти в режим настройки «спящего» режима, - во время самотестирования весов, нажмите кнопку "00".

В режиме выбора кнопкой "+" можно выбрать числа: 5,10 и 15, что означает время через которое весы перейдут в спящий режим.

В случае если в течение установленного времени  весы не используются (простой весов) и показаниях дисплея были равны нулю или были отрицательными весы переходят в "спящий" режим.

«Спящий» режим имеет два вида режимов: ВЫКЛ (no) или "ВКЛ."(5,10,15)
