РУКОВОДСТВО ПО КАЛИБРОВКЕ И УСТАНОВКАМ 
ВЕСОВ Т3-30С1ДА-8/б(в,с)

	1.Вход в программу настроек
   Выключите электропитание весов,
   нажмите кнопку  УСТ  и включите весы, не отпускайте кнопку  УСТ  до тех пор, пока на дисплее весов появится символ F1 slp. Затем отпустите кнопку настройки УСТ .
…………………..…………………..
на клавиатуре есть кнопки:  ТАРА , >0< , ТЕСТ и УСТ, HOLD. 
…………………..
используйте кнопку" ТАРА " и кнопку ">0< " для выбора темы меню.
Кнопка " ТЕСТ " используется для выхода из текущего шага меню.
Кнопка " УСТ " используется для подтверждения текущей функции.  …………………..
Функция "slp" - настройка "спящего" режима.
Символ "slp" означает, - "спящий" режим выключен. В этом случае нет необходимости производить настройку других опций "спящего" режима.
Символ "slp 5,10,15 " означает время через которое весы перейдут в спящий режим: 5 минут,10 минут или 15 минут.

…………………..

настройка времени "спящего" режима, это настройка работы весов:
Символ "off" означает выключение электропитания весов
Символ "dot" означает, что на дисплее весов отобразится точка, если вес груза на весах составит до 9 значений дискретности или нажмите кнопку и тогда весы выйдут из "спящего" режима.
…………………..
f2 - настройка веса

…………………..
p1 inp: отображение числа датчика
…………………..
вся калибровка имеет 12 пунктов
…………………..
p2 au - установка "автоматической настройки диапазона ноля"
…………………..
p3 - установка: ручная настройка диапазона ноля

…………………..
p4 - автоматическое отслеживание нуля
…………………..
p5 настройка НПВ 
Вы можете выбрать НПВ: 3 кг, 6 кг, 15 кг, и 30 кг
…………………..
p6 настройка точности весов  
Вы можете выбрать: 1/3000, 1/6000, 1/15000, 1/30000
…………………..
p7 калибровка веса  
Первая настройка: на дисплее покажется символ "noload", очистите платформу весов, подождите, пока показания дисплея станут стабильны. Затем нажмите кнопку ТЕСТ. 
Вторая настройка: на дисплее отобразится "load" поместите на платформу весов калибровочный вес дождитесь стабилизации и нажмите кнопку ТЕСТ. 

На табло высветятся 00000.
Введите в весы значение калибровочного веса кнопками  ТАРА и HOLD, затем нажмите кнопку ТЕСТ.
…………………..
p8 вернуть все настройки назад к фабричной настройке
…………………..
p9 настройка  скорость аналого-цифрового преобразователя от 1 до 5.
1 является самой быстрой скоростью, 5 является самой медленной скоростью.
…………………..
p10 настройки серийного порта  
Символ "con" означает соединение с компьютером (pc) или отдаленным дисплеем. Весы посылают значение веса непрерывно.
Символ "prt" означает подключение  к серийному принтеру. Вы производите настройку серийного принтера. Для печати этикетки необходимо выбрать формат этикетки: этикетка 0 или этикетка 1.
…………………..
p11 - настройка широтного коэффициента (табл.1)
если весы утратили значение калибровки широтного коэффициента, или если калибровка завершена, но остались небольшие ошибки, Вам необходимо произвести эту настройку.
…………………..
p12 - калибровка аккумулятора, 

…………………..

Диапазон счетных весов: 1/3000, 1/6000, 1/12000, 1/15000, 1/30000 на выбор.




Таблица №1

[image: image1.png]
