Калибровка:

- Установить калибровочную перемычку и включить весы.  После тестирования на индикатор веса будет выведено сообщение  "3".  Если калибровка отсутствует, то  весы войдут в режим калибровки автоматически.

- С помощью кнопки [Tара] выберите НПВ весов из ряда

- 3 - 3 кг с дискретой 1 гр.

- 6 - 3/6 кг с дискретой 1/2 гр.

- 15 - 6/15 кг с дискретой 2/5 гр.

- 30 - 15/30 кг с дискретой 5/10  гр.

и нажмите кнопку [Ввод] для подтверждения выбранного НПВ.

- На весовой дисплей будет выведено сообщение "FLT 2" . С помощью кнопки [Tара] выберите уровень фильтрации данных с АЦП весов из ряда

- FLT 1 -  слабая фильтрация

- FLT 2 -  средняя фильтрация  (по умолчанию)

- FLT 3 -  сильная фильтрация

Нажмите кнопку [Ввод] для подтверждения выбранного  уровня фильтрации.

4. На весовой дисплей будет выведено сообщение "UNLOAD"  и затем число датчика при разгруженной платформе.

5.  Дождитесь загорания сегмента "Стаб"и затем нажмите кнопку [Ввод] для подтверждения.

6. На весовой дисплей будет выведено сообщение "LOAD"  и затем число датчика при разгруженной платформе.  Поместите на платформу груз и введите его значение с помощью цифровых кнопок.

Важно.  Ввод значения веса калибровочного груза вводится в граммах. Например при калибровочном грузе в 6 кг.,  необходимо ввести число 6000. Дождитесь загорания сегмента "Стаб" и затем нажмите кнопку [Ввод] для подтверждения. Допускается калибровка не полным весом, но не менее 1/2 от НПВ.

7. На весовой дисплей будет выведено сообщение "END"  говорящее об окончании калибровки, затем сообщение "VESOV" (весовой режим) и значение веса, установленного на платформу.

8. Снимите вес с платформы, выключите весы и снимите калибровочную перемычку.